附件2：        医用空气加压氧舱技术要求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 适用于神经内科、神经外科等对缺氧、缺血性疾病，或由于缺氧、缺血引起的一系列疾病的治疗 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 执行标准： |
| 1 | TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》 |
| 2 | GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》 |
| 3 | GB/T 12130-2020《氧舱》 |
| 4 | NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 |
| 5 | GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 6 | GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》 |
| 7 | GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》 |
| 8 | GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》 |
| 9 | 满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求 |
| （二） | 主要技术要求： |
|  | 舱体部分 |
| 1 | 氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底方型结构，无地下室设计 |
| 2 | 舱体规格：（内截面宽×内截面高×长度）≥2800×2700×10000 mm |
| 2.1 | 治疗舱（（内截面宽×内截面高×长度）：≥≥2800×2700×6800 mm 过渡舱（内截面宽×内截面高×长度）：≥2800×2700×3200 mm |
| 3 | 最高工作压力：≥0.2 MPa。 |
| 4 | 治疗人数：≥18人，治疗舱≥14人，过渡舱≥4人 |
| 5 | 人均舱容：≥3m3 |
| 6 | 舱门透光尺寸及数量：（高×宽）≥1880x1280/1880x1000mm，数量4套。其中端门尺寸≥1880x1280mm，2套，其他舱门≥1880x1080mm，2套。共4套 |
| 7 | 高档座椅：治疗舱≥14套，过渡舱≥4套， |
| 8 | 递物筒透光尺寸及数量：DN300，2套；治疗舱、过渡舱各1套 |
| 9 | 摄像窗尺寸及数量：透光尺寸Ф150mm，数量6只，治疗舱、过渡舱、抢救舱各2套 |
| 10 | 舱内、外：采用高档铝塑板饰装，舱内材料不低于B1级 |
| 11 | 加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式。 |
| 12 | 供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准。 |
| 13 | 按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。 |
| 14 | 每舱室设置舱内排风装置1套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置； |
| 15 | 设置氧舱新型无断点生物电导联装置，≥3套，要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠 |
| 16 |  |
| 17 | 每舱室均配设药品柜1套。 |
| 18 | 每舱室均配设输液吊架1套 |
| 19 | 舱内所用物料需具备难燃、阻燃和抗静电性能。 |
| （三） | 操作控制台 |
|  | 控制台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求控制台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。为了确保该控制中心的电器安全，要求采用高压氧舱电气双路控制技术，实现计算机和触摸控制箱并联控制整个控制中心电气系统。 |
| 1 | 加减压操作阀门（带刻度手轮）4套 |
| 2 | 供排氧操作阀门（带刻度手轮）4套 |
| 3 | 压力显示系统 7套 供气压力表1只 普通压力表2只 精密压力表2只 消防水压力表 1只 供氧压力表 1只 |
| 4 | 氧舱专用对讲机 2台 |
| 5 | 网络机顶盒1台 |
| 6 | 电气控制系统1套 |
| 7 | 动态显示18位 |
| 8 | 取样流量计 2套 |
| 9 | 取样阀 2套 |
| 10 | 触摸屏控制系统 2套 |
| 11 | 标志、铭牌1套 |
| 12 | 氧气稳压分配管 2套 |
| 13 | 温湿度变送器 2套 |
| 14 | 测氧仪 2台 |
| 15 | 逆变电源 1台 |
| 16 | 隔离变压器1套 |
| （四） | 压力调节系统 |
| 1 | 空压机：2台， |
| 2 | 储气罐容积：≥15m3，1台；≥10m3，1台 |
| 3 | 配冷干机2台 |
| 4 | 配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。 |
| 5 | 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。 |
| 6 | 舱内进气噪声：≤60dB(A)（正常升压速率时） |
| （五） | 呼吸气系统 |
| 1 | 供氧方式：采用微阻力供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。 |
| 2 | 排氧方式：缓冲式舱外排氧 |
| 3 | 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。 |
| 4 | 采用多功能吸氧，具备包括但不仅限于常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引、应急呼叫六种功能 |
| 5 | 增加负压泵，保证病人负压吸引可在舱内候诊、加压、稳压、减压等阶段使用。 |
| （六） | 氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统 |
| 1 | 要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020《氧舱》标准中规定空气质量指标要求； |
| 2 | 要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要； |
| 3 | 设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测； |
| 4 | 吸附干燥机工作压力≥16bar； |
| 5 | 空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。 |
| （七） | 舱内环境调节系统 |
| 1 | 舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调，治疗舱2P， 2台，过渡舱2P ，1台， |
| 2 | 循环方式：舱内循环 |
| 3 | 送风方式：磁耦合感应传动送风方式 |
| （八） | 监控系统 |
| 1 | 配备彩色电视摄像监视系统6套，采用进口广角彩色摄像机6台，广角、低照度镜头6只， 23寸彩色液晶显示器2台。 |
| 2 | 舱体外部正面加装50寸LED液晶电视2台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。液晶电视与舱体一体化设计 |
| （九） | 消防系统 |
| 1 | 按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在舱内外管路上设置手动水喷淋阀门，以确保紧急状态下使用，确保系统安全。 |
| 2 | 气水罐 2立方 |
| 3 | 具备断水停喷功能 |
| 4 | 消防系统管路及阀件必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求。消防系统管道和通舱件采用不锈钢材料。 |
| （十） | 计算机自动化操作控制系统 |
|  | 计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统） |
| 1 | 医疗方案程序化自动控制 |
| 1.1 | 加减压系统程序化自动控制。 |
| 1.2 | 排氧系统程序化自动控制。 |
| 1.3 | 多种医疗方案的优化选择。 |
| 2 | 具有人机界面，方便控制，易于修改。 |
| 3 | 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。 |
| 4 | 具有语音提示功能。 |
| 5 | 具有安全锁定氧浓度功能。 |
| 6 | 具有故障报警自检功能。 |
| 7 | 具有自动稳压功能。 |
| 8 | 具有数据记录功能。 |
| 9 | 具有断电自保功能 |
| 10 | 采用空气加压氧舱计算机自动化控制与安全检测系统。 |
| （十一） | 应急安全项目 |
| 1 | 压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置； |
| 2 | 各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置； |
| 3 | 各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记； |
| 4 | 舱内饰装用材达B1级以上消防等级； |
| 三 | 设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求。 |